丘北县中医医院

电针仪（二次）询价采购项目

询 价 通 知 书

项目编号：丘中医采QBXZYYY20220708-001

采 购 人：丘北县中医医院

2022年7月

目     录

第一章 询价公告..................................3-4

第二章 供应商须知................................5-7

第三章 合同书样式及主要条款........................8

第四章 询价响应文件格式..........................9-17

第五章  项目需求及技术要求......................18-19

第六章 资格评审标准................................20

第七章 评标方法（最低评标价法）.................21-23

第一章 询价公告

一、采购条件

丘北县中医医院参照《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号令）等法律、法规的有关规定，拟询价采购电针仪。请有意向的供应商在2022年7月19日下午15时前（北京时间），一次性报出不可改变及不可高于预算总金额的价格，并将签字盖章后的响应报价文件以密封形式邮寄到丘北县中医医院采购科（由于疫情原因，不接受现场递交询价响应文件），并请各供应商按照询价通知书的要求编制响应文件并装订和密封。

二、项目概况

（一）项目名称：丘北县中医医院电针仪询价采购项目

（二）项目编号：丘中医采QBXZYYY20220708-001

（三）采购内容：电针仪50台

（四）项目预算总金额：人民币3.75万元

（五）供货时间：合同签订后30天内

（六）其他要求：1.所提供产品规格、技术标准等要满足医院使用需求；2.需按照我方指定地点交货，无故延期的按每天货款的5‰缴纳违约金。

（七）付款方式：以签订合同为准。

（八）质量要求：提供商品符合国家规定的质量及卫生标准。

三、供应商资质要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条要求：

1.具有独立承担民事责任的能力：投标人必须是在中华人民共和国境内注册具有独立法人资格的企业；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书）；

5.法律、行政法规规定的其他条件：供应商信用信息查询；

6.供应商必须提供参加政府采购活动前在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

四、注意事项

1.本项目不接受联合体。

2.本采购项目无需提前报名，不用购买询价通知书。

3.询价通知书的获取：请有意向的供应商在“丘北县中医医院”网站上自行下载本次采购项目的询价通知书。

4.开标时间及地点：2022年7月19日下午15时，丘北县中医医院第1会议室。

5.开标时供应商不要求到达现场，医院在监督人员的监督下开标、评标。成交通知书采用传真方式发送或电话通知。

五、响应报价文件时间、地点及要求

1.响应文件递交截止时间：2022年7月19日下午15时止。

2.联系地点：云南省文山州丘北县中医医院门诊综合楼5楼513室采购科（护城路1号）；联系人：杨老师、张老师；联系电话：0876-4129986；

3.要求：①供应商所递交的响应文件需按照询价通知书要求密封完好；②供应商所递交的响应文件逾期未邮寄到达的或者未送达指定地点的，采购人不予受理。

六、发布公告的媒体

本次采购公告及采购有关的通知在“丘北县中医医院”网站上发布，供应商应在递交响应文件前随时查看，以获取最新信息。因供应商未查看网站信息导致的一切后果由供应商自行承担。我单位对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。

七、采购人地址、联系方式及联系时间

采购人：丘北县中医医院

联系时间：2022年7月8日至2022年7月19日下午15时止，每日上午08:30时至11:30时，下午14:30时至17:30时（法定公休日、法定节假日除外）。

地址：丘北县锦屏镇护城路1号

联系人：杨老师、张老师

联系电话：0876-4129986

- 第二章供应商须知

- 供应商须知前附表

| 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- |
| 采购人 | 丘北县中医医院 |
| 项目名称及项目编号 | 项目名称：丘北县中医医院电针仪询价采购项目 项目编号：丘中医采QBXZYYY202200708-001 |
| 开标地点 | 丘北县中医医院第1会议室 |
| 开标时间 | 2022年7月19日下午15时 |
| 资金来源 | 自筹资金 |
| 构成询价响应文件部分的其他资料 | 1、第五章“项目需求及技术要求”中要求提供的其他资料； 2、售后服务机构技术力量说明； 3、询价通知书中所涉及到的相关资料及证明文件或供应商认为必须提供的其他相关资料。 |
| 技术服务费 | 提供现场服务（包括安装和调试费用），并按“技术要求”提供人员培训的费用 |
| 询价响应文件有效期 | 从提交询价响应文件截止之日起60日历天 |
| 评标方法 | 最低评标价法 |
| 定标 | 采购人授权的询价小组依法确定中标人 |

- 一、询价通知书

1. 询价通知书构成

1.1要求提供的货物、采购过程及合同条款在询价通知书中均有说明，询价通知书共七章，各章的内容见目录。

2. 询价响应文件组成

2.1供应商编写的询价响应文件应由下列部分组成，并按第四章“询价响应文件格式”要求填写。

3. 投标货币

3.1投标以人民币报价。

4. 询价响应文件有效期

4.1在“供应商须知前附表”规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其询价申请文

件。

5. 询价响应文件的编制及密封

5.1供应商应按照要求，提交一式二份询价响应文件（一份正本、一份副本），每份询价响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。正本与副本不符时，以正本为准。

5.2供应商应将询价响应文件正本1份和副本1份密封装袋。

5.3密封外层应写明：

1)清楚标明询价响应文件递交地址。

2)注明项目名称、项目编号和“在（开标日期和时间）之前不得启封”的字样，并填入询价通知书中规定的开标日期和时间。

3)供应商名称和地址，以便如果询价响应文件被宣布为“迟到”时，将原封退回。

6. 开标

6.1将在“供应商须知前附表”规定的时间和地点进行开标。

6.2投标截止后供应商不足3家的，不得开标。

6.3开标工作人员将做开标记录。

7. 评标

7.1评标由采购人依法组建的询价小组负责，成员人数应当为3人或以上单数。询价小组应当推选组长。

7.2评标应当在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。询价小组成员和与评标活动有关的人员在政府采购活动中应严格遵守政府采购评审工作纪律，不得向外界泄露评审情况。

7.3有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

(1)不同供应商的询价响应文件由同一单位或者个人编制；

(2)不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3)不同供应商的询价响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4)不同供应商的询价响应文件相互混装；

8.在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)投标截止时间止，提交询价响应文件的供应商少于三个的；

(2)在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对询价通知书做出实质响应的供应商不足三家的；

(3)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有供应商。

9. 定标

9.1按照供应商须知前附表的规定，采购人或采购人授权的询价小组依法确定中标人。

10. 中标通知书

10.1中标人确定之日起2个工作日内公告中标结果，中标公告期限为1个工作日，同时向中标人发出中标通知书。

10.2中标通知书是合同的一个组成部分。

11. 签订合同

11.1采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据询价通知书和中标人的询价响应文件订立书面政府采购合同。

- 第三章 合同书样式及主要条款

- 合同条款前附表

内 容

交货期、交货方式及交货地点 1）交货时间：合同签订后30天内。 2）交货地点：丘北县中医医院（采购人指定地点）。 3）交货方式：现场免费安装调试验收。

付款方式：合同谈判时确定。

采购活动结束后中标供应商开具正规增值税普通发票。

质保期：1年。

（合同格式自拟）

- 询价响应文件格式

- 附件一 询价响应文件封面格式

（项目名称）

询 价 响 应 文 件

项目编号：

产品名称：

供应商全称（加盖公章）：

地址：

法定代表人或委托代理人（签字）：

联系电话：

日期：    年  月  日

- 附件二 开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 产品名称 | 制造商 | 规格、型号 | 数量 | 投标总报价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价 |  |  |  | 小写： 大写： |  |  |

供应商（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人(签字)：

日期：  年月日

注：

1、询价响应文件中开标一览表(报价表)内容与询价响应文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。询价响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本询价响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2、此表应放于询价响应文件目录后第一页，以方便查找。

★ 3、本表应盖单位鲜章，法定代表人或委托代理人应签名。

- 附件三 投 标 函

致：

我方仔细研究了贵方的（项目名称）(项目编号：)项目询价通知书的全部内容，正式授权下述签字人（姓名和职务）全权代表供应商（供应商全称）参加投标，并提交询价响应文件。

一、提供投标须知规定的全部询价响应文件：

1、询价响应文件封面格式；

2、开标一览表；

3、投标函；

4、投标分项报价表；

5、采购需求偏离表；

6、资格证明文件；

7、按询价通知书供应商须知和技术规格要求提供的有关文件。

二、据此函，我方同意如下：

1、按询价通知书项目需求及技术要求和投标报价汇总表，投标总报价（大写）元，人民币(￥ )，在（交货期）完成交货。

2、我方已详细审查全部询价通知书，包括澄清文件(如果有的话)。我方完全理解相关文件要求，并承担对这方面有不明及误解的后果。

3、同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料，并保证数据和资料的完整性和真实性。

4、本询价响应文件有效期至递交截止时间后60日历天内，在此期间本询价响应文件之规定对我方具有约束力；

5、完全理解贵方不一定要接受最低报价的供应商为中标人的行为。

6、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同，并履行相应的合同责任和义务。

（2）我方承诺所投产品无虚假应标，若出现中标产品与我方询价响应文件中所响应的技术条款不一致的情况，我方愿承担一切后果。

（3）我方承诺将承担质保期内的售后服务及保修责任。

7、我方在此声明，所递交的询价响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：邮政编码：电话：传真：

开户名称：供应商（加盖电子公章）：

开户银行：帐号：法定代表人（签名）：

年月日

- 附件四 投标分项报价表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 货物来源和制造商名称 | 单价（元） | 总价（元） | 至最终目的地的运费和保险费 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位全称（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人(签字)：

注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应询价通知书。

- 附件五 技术规格偏离表

项目名称：                       项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 询价通知书技术规范、要求 | 询价响应文件对应规范 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：表格中“偏离”一列，供应商只能如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。凡投标内容高于询价通知书要求的，按“正偏离”填写；低于询价通知书要求的，按“负偏离”填写；满足询价通知书要求的，按“无偏离”填写。并在“询价响应文件对应规范”一列中写明技术参数。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或委托代理人(签字)：

年月日

- 附件六 资格证明文件

- （一）具有独立承担民事责任的能力：投标人必须是在中华人民共和国境内注册具有独立法人资格的企业

1、提供有效的营业执照；

2、医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证（第一类医疗器械除外）；

3、中华人民共和国医疗器械注册证、产品注册登记表；

4、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书（格式自拟）

- （二）财务状况报告

- 财务状况报告（提供2021年度经第三方审计的财务报告或公司编制的财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表）），成立不满一年的公司提供自成立至今的财务报表，证明其具有健全的财务会计制度均予以认可

- （三）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

- “提供缴税所属时间在2021年1月至本项项目投标文件递交截止时间前连续任意3个月的税务局收缴款书或纳（完）税证明”，“提供缴费所属时间在2021年1月至本项目投标文件递交截止时间前连续任意3个月的社会保险基金税务局电子缴款凭证”

- （四）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

（提供承诺书）格式自拟

- （五）供应商信用信息查询

依据财库【2016】125号文件的要求，供应商应当通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）上进行查询。供应商不得被“信用中国”列入失信被执行人或者重大税收违法案件当事人名单、不得为“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定时间和地域范围内）。查询截止时点为公告发布之日起至截止时间前任意时点

- （六）供应商必须提供参加政府采购活动前在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）

致：丘北县中医医院

本单位（公司）以  (供应商全称)法定代表人的资格，郑重承诺：

我公司具有履行合同要求的专业技术能力，参加本项目政府采购活动前，在经营活动中无违法、违规的不良记录,无因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。若在本次项目的招标全过程中，被查实我公司提供的资料及上述承诺不属实，或提供的相关资料不属实或不满足询价通知书的要求，则采购人有权取消我公司的参与投标及中标资格，且我公司将无条件承担由此给本次招标活动带来的一切后果(包括经济损失)。

特此声明。

供应商全称（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人(签字)）：

日期：年  月   日

- 附件六  《中小企业声明函》

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、中小企业提供本企业制造的货物参与投标时，须提供本企业的《中小企业声明函》；中小企业提供其他中小企业制造的货物参与投标时，还须同时提供货物制造企业的《中小企业声明函》。

- 2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

供应商全称（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人(签字)：

日 期：	年	月	日

- 附件七 质量保证承诺书

（格式自拟）

- 第五章  项目需求及技术要求

- 一、采购需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 预算单价（元） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电针仪 | 50台 | ￥750.00 | 合同签订后30天内 |

- 二、技术参数要求

注：1、请供应商对询价通知书第五章《项目需求及技术要求》中的技术参数要求作出全面、真实的反映，供应商要如实填写技术规格偏离表。

★2、供应商必须对所投标内所有内容进行完整报价，不得缺漏，否则按不实质性响应询价通知书要求处理。

★4、供应商不得虚假应标，在验收时出现成交产品与成交方响应文件中所响应的技术条款有任一项不一致，采购人可退回其产品。所产生的后果供应商自行承担。

- 电针仪技术参数  50台

1、电源:内部电源DC9V；电源适配器(输入AC220V±22V 50Hz±1Hz；输出DC9V)；

2、输入功率:10.0VA；

3、输出脉冲波形：非对称双向脉冲波；

4、输出脉冲路数：六路输出；

5、最大输出功率:0.3VA(250Ω负载阻抗下)；

6、输出脉冲频率：1-100Hz可调,允差为±15％；

工作模式:连续波工作模式:连续 断续波工作模式:工作15s,停5s；

疏密波工作模式:疏波频率与密波频率之比是1:5，疏波工作5s，密波工作10s(断续波、疏密波时间允差为±15％)；

7、输出电流的限制：≤10mA(250Ω负载阻抗下)；

8、输出直流分量：0；

9、输出脉冲宽度：0.2ms±30%（EMC检测基本性能）；

10、体积：210mm× 100mm× 300mm；

11、重量：0.7kg。

附 件

1、输出导线6根；

2、皮肤电极6副(尺寸:50mm*50mm)；
3、毫针电极金属夹6副(尺寸:≤28mm)；
4、合格证1张；
5、产品保修卡1份；
6、使用说明书一本。

- 第六章 资格评审标准

询价响应文件出现不满足下列各项评审内容及标准要求之一的，则资格评审为不合格，不得进入初步评审。合格供应商不足3家的，不得评标。下列各项评审内容及标准均为询价通知书的实质性要求，询价响应文件响应各款所列材料在开标后不得澄清、后补。

| 评审程序 | 评 审 内 容 及 标 准 |  |
| --- | --- | --- |
| 资格评审标准 | 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供下列材料： |
|  | 1.1 | 具有独立承担民事责任的能力：投标人必须是在中华人民共和国境内注册具有独立法人资格的企业（提供有效的营业执照、医疗器械经营备案凭证或医疗器械经营许可证（第一类医疗器械除外）；中华人民共和国医疗器械注册证、产品注册登记表；法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书）（复印件加盖公章） |
|  | 1.2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：财务状况报告（提供2021年度经第三方审计的财务报告或公司编制的财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表）），成立不满一年的公司提供自成立至今的财务报表，证明其具有健全的财务会计制度均予以认可（复印件加盖公章） |
|  | 1.3 | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：（“提供缴税所属时间在2021年1月至本项项目投标文件递交截止时间前连续任意3个月的税务局收缴款书或纳（完）税证明”，“提供缴费所属时间在2021年1月至本项目投标文件递交截止时间前连续任意3个月的社会保险基金税务局电子缴款凭证”）（复印件加盖公章） |
|  | 1.4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书）（原件） |
|  | 1.5 | 法律、行政法规规定的其他条件：供应商信用信息查询：依据财库【2016】125号文件的要求，供应商应当通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）上进行查询。供应商不得被“信用中国”列入失信被执行人或者重大税收违法案件当事人名单、不得为“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定时间和地域范围内）。查询截止时点为公告发布之日起至截止时间前任意时点；（网页截图加盖公章）对列入行贿记录、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目投标 |
|  | 1.6 | 供应商必须提供参加政府采购活动前在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）（原件） |
|  | 2 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
|  | 3 | 本次询价不接受联合体投标 |

- 第七章 评标方法（最低评标价法）

1、询价与确定成交：

1.1.询价

1.1.1 询价供应商应按照要求准时邮寄投标文件进行评标。

1.1.2 按照规定，同意撤回的询价响应文件将不予开封。

1.1.3 询价开始前将由工作人员当众检验询价响应文件的密封情况，确认无误后方可进行拆封。

1.2询价小组

1.2.1 询价仪式后将立即组织询价小组进行评审。

1.2.2询价采购小组由采购人临时抽取有关专家等三人以上的单数组成。

1.2.3 询价小组独立开展工作，审议所有询价响应文件，撰写评审报告，并推荐成交候选人。

1.2.4 询价小组应对询价供应商的商业、技术秘密予以保密。

1.3询价过程的保密性

1.3.1询价响应文件启封后，直至向成交人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较的有关资料以及推荐建议等，均不得向询价供应商及与询价无关的其他人员透露。

1.3.2在询价过程中，如果询价供应商试图向参与评定的人员施加任何影响，都将会导致其申请被拒绝。

2、资格性检查。依据法律、法规和询价通知书的规定，对询价响应文件中的资格证明等进行审查，以确定询价供应商是否具备询价资格。

3、对询价响应文件的初审

3.1初步评审时，有下列情形之一者，将否决其投标：

3.1.1没有报价的或报价超过了采购预算价的；

3.1.2报价文件未按要求签字盖章的；

3.1.3未按询价文件要求提供资格、资质证明文件的；

3.1.4出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.1.5不能满足采购需求的；

3.1.6询价文件中约定的其他情形；

3.1.7因重大变故，采购任务取消的；

3.1.8同一询价供应商提交两个以上不同的询价响应文件或者报价，但询价通知书要求提交备选投标的除外。

3.2询价小组将审查询价响应文件是否完整，有无计算上的错误，文件签署是否合格，询价响应文件是否编排有序,且基本符合询价通知书要求。

3.3 在详细评定之前，询价小组将首先审查每份询价响应文件是否实质性响应了询价通知书的要求。实质性响应的询价响应文件应该是与询价通知书要求的全部条款、条件和规格相符，无重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响到询价通知书规定的供货期、供货范围、质量和功能，或者询价报价超过采购预算价，或者在实质上与询价通知书不一致，而且限制了采购人的权利或询价供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的询价供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离需经过询价小组三分之二以上成员认定。询价小组决定询价通知书的响应性只根据询价响应文件本身的内容，而不寻求外部证据。

3.4如果询价响应文件实质上没有响应询价通知书的要求，询价小组将予以拒绝，询价供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的询价响应文件。

3.5询价小组将对确定为实质性响应的询价响应文件进行进一步的审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

（2）当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在询价小组认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价；

（3）如果询价供应商提供的折扣数与按折扣率为基准计算的折扣数不一致时，以折扣率计算为基准进行修正。

3.6询价小组将按上述修正错误的方法调整询价响应文件中的询价报价，调整后的价格应对询价供应商具有约束力。如果询价供应商不接受修正后的价格，则其询价响应文件将被拒绝，

3.7 询价小组将允许修正询价响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何询价供应商相应的名次排列。

4、评定成交标准：根据符合采购需求，在质量、售后和交货期等满足本招标文件“第五章

详细技术参数”要求的情况下，以低价中标为原则确定成交供应商。

4.1  采购需求、质量和交货期评比：

4.1.1供应商的响应文件完全满足询价通知书中采购需求、质量和交货期的情况下，进入价格排序。

注：在进入价格评比时，对小型或微型企业产品的价格给予6%的扣除。

4.2 价格评比：价格评比的原则为报价低者排序靠前，若出现报价相等的情况，则进入综合评比。

4.3 综合评比：若出现报价相等的情况，则由谈判小组成员对谈判响应文件整体情况进行投票评比，评比分为 “优”、“良”、“中”、“差”四个档次，由优到差进行排序。

5. 询价响应文件的澄清

5.1 在评标过程中，询价小组可以书面形式要求询价供应商对所提交的询价响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，进行书面澄清或说明。询价小组不接受询价供应商主动提出的澄清、说明。

5.2 询价供应商的澄清、说明应当采用书面形式，由法定代表人或其授权的代表签字，澄清事项不得超出询价响应文件的范围并不得改变询价响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。询价供应商的书面澄清、说明属于询价响应文件的组成部分。

5.3 询价小组对询价供应商提交的澄清、说明有疑问的，可以要求询价供应商进一步澄清、说明。

6.评标结果

6.1询价小组按排序推荐3名中标候选人，并提出书面评标报告。

6.2 采购人根据询价小组提出的书面评标报告和推荐的中标候选人名单，确定成交人。

6.3评审委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人书面说明情况，采购人应当修改采购文件后重新组织采购活动；发现询价供应商提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人报告。

七、签订合同：成交的供应商应按采购人要求的时间和地点按时参加合同询价。如成交人不按时（不可抗力因素除外）参加合同询价，视为自动放弃。采购人将根据询价小组推荐的成交候选人顺序重新确定成交供应商。